比价文件

比价公告：温州市第六人民医院二期气动物流系统维保项目进行院内报价方式采购，欢迎合格的供应商前来报价。

## 项目概况

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 预算金额（元） | 服务期 | 采购内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 温州市第六人民医院二期气动物流系统维保项目 | 1项 | 75000元 | 1年 | 见维保工作内容及周期 |

设备清单

| 序号 | 位置 | 设备名称 | 品 牌（制造商） | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消控中心电脑 | 控制程序 | Swisslog/Control Program 5.1/德国 | 1 |
| 2 | 消控中心电脑 | 监控程序 | Swisslog/Supervision/德国 | 1 |
| 3 | 科室护士站 | 收发站 | Swisslog/pc160/德国 | 18 |
| 4 | 机房和二层 | 转换器 | swisslog/Diverter 3-way/德国 | 4 |
| 5 | 机房 | 直流电源盒 | swisslog/DC36V/德国 | 2 |
| 6 | 机房 | 3相变频风机 | ELEKTROR/专用/德国 | 2 |
| 7 | 机房 | 风向切换器 | swisslog/ø75/110/德国 | 2 |
| 8 | 科室护士站 | 传输瓶 | swisslog/330*120(H*ø)/中国 | 36 |

项目要求及技术规范

（一）主要设备维护

| 名称 | 维保内容 | 周期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 消控中心电脑 | 1）检查计算机硬件和主要功能； 2）检查硬盘可用空间； 3）检查磁盘碎片整理程序； 4）检查WINDOWS版本升级信息； 5）检查计算机和物流传输装置之间的通讯连接（通过检测主控程序）； 6）检查主控程序出错信息汇总与分析； 7）检查清管程序（通过检测主控程序）； 8）检查时间表； 9）检查程序版本； 10）检查数据库； 11）检查删除目录； 12）检查服务卡； 13）设置维保日期； 14）UTF数据库备份； 15）站点软件配置。 | 6 个月1次 | 每年2 次检查和调整 |
| 上置式站点 | 机械装置： 1）清洁站点内部表面； 2）在站点内底板和顶板表面喷涂硅油； 3）检查站点内后方的滚球轴承； 4）检查位于站点上方承载器缓冲器内发送板（包括弹簧）的功能； 5）检查接收/发送口两端的密封圈（检查收/发状态的气密性）； 6）检查站点位置是否有松动，管道是否连接好； 7）检查齿轮盘和齿轮轴齿顶与齿根的间隙。 电子装置： 1）检查是否所有插头都插紧了； 2）检查液晶显示器； 3）检查键盘上的按键； 4）检查LED的功能； 5）检查位置感应器的功能（观察定位标记）； 6）测量工作电压； 7）检查光电传感器。 | 3 个月1次 | 每年4 次检查和调整 |
| 三口转换器 | 机械装置： 1）清洁站点内部表面； 2）在站点内底板和顶板表面喷涂硅油； 3）检查滚球轴承； 4）检查S形管道两端的密封圈； 5）检查转换器是否固定，管道是否连接好； 6）检查齿轮盘和齿轮架齿顶与齿根的间隙； 电子装置： 1）检查是否所有插头都插紧了； 2）检查接近位置感应器的功能（观察定位标记）； 3）测量工作电压； 4）检查承载器感应器的功能。 | 3 个月1次 | 每年4 次检查和调整 |
| 风机 | 1）检查风机的功能和设置； 2）检查管道连接的气密性； 3）检查风向切换器的功能； 4）检查电机控制接触器的功能； 5）检查过载温度设定（安培数）是否正确； 6）检查接线是否完好 7）检查承载器制动装置并清洁（如需要）。 | 3 个月1次 | 每年4 次检查和调整 |
| 直流电源盒 | 1）测量电压 2）检查所有插头是否插紧 | 3 个月1次 | 每年4 次检查和调整 |
| 传输瓶 | 1）检查传输瓶盖子 2）检查摩擦圈 3）检查传输瓶是否有损坏 4）对传输瓶进行酒精擦拭。 | 3 个月1次 | 每年4 次检查和调整 |
| 风向切换器 | 机械装置： 1）清洁站点内部表面； 2）在站点内底板和顶板表面喷涂硅油； 3）检查滚球轴承； 4）检查S形管道两端的密封圈； 5）检查转换器是否固定，管道是否连接好； 6）检查齿轮盘和齿轮架齿顶与齿根的间隙； 电子装置： 1）检查是否所有插头都插紧了； 2）检查接近开关的功能（观察定位标记）； 3）测量工作电压。 | 3 个月1次 | 每年4 次检查和调整 |
| 管道 | 1）检查管道是否有损坏； 2）检查管道是否漏气； 3）检查接头和接缝处； 4）检查承载器运行速度； 5）检查线缆接头和线路； 6）用传输瓶辅助对管道内侧进行消毒、清洗。 | 6 个月1次 | 每年2次检查和调整 |

（二）服务方案

巡检服务计划

1、巡检周期与频率

为确保气动物流系统的稳定运行，乙方维保服务团队实施定期巡检制度。巡检周期和频率根据系统使用情况和实际需求进行设定，每季度进行一次全面巡检，并在特殊情况下进行紧急巡检。

2、巡检时间规划

（1） 全面巡检：每季度末进行一次全面巡检，对系统的各个方面进行详细检查和评估，包括设备外观、电气系统、机械部件、安全设施等。

（2） 特殊巡检：在系统出现故障或异常情况时，维保服务团队将立即进行特殊巡检，以迅速定位问题并进行修复。

3、巡检时间调整

如遇特殊情况（如法定节假日、系统升级等），乙方维保服务团队将提前沟通，根据实际情况调整巡检时间，以确保巡检工作的顺利进行。

4、维保服务时间安排

（1）故障响应：乙方提供全年365天、每天24小时的故障响应服务。对于软件故障，承诺在半小时内解决；对于硬件故障，承诺在4-6小时内到达现场进行处理。

（2）维护保养：根据巡检结果和系统运行状况，维保服务团队将制定详细的维护保养计划，包括设备清洁、润滑、更换易损件等。维护保养工作将在甲方指定的时间段内进行，以避免影响系统的正常运行。

5、巡检记录与报告

每次巡检结束后，乙方维保服务团队将详细记录巡检时间、巡检人员、巡检内容、发现的问题及处理结果等信息，并整理成巡检报告提交给甲方。同时，乙方维保服务团队还将根据巡检结果对维保服务计划进行调整和优化，以更好地满足甲方的需求。

第三条：服务内容

（一）设备运行状况检查

1、检查气动物流系统的整体运行状况，包括传输速度、传输稳定性等；

2、对气动物流系统的管道、阀门等关键部件进行目视检查，确认无破损、漏气等现象；

3、检查气动物流系统的电机等动力部件，确保其运行平稳、无异响。

（二）关键部件清洁与检查

1、定期对气动物流系统的关键部件进行清洁，去除灰尘、污垢等杂质；

2、检查关键部件的紧固情况，确保无松动现象；

3、对易损件进行检查，及时更换磨损严重的部件。

（三）传感器与控制系统验证

1、检查传感器的灵敏度和准确性，确保系统能够实时监测和反馈运行状态；

2、对控制系统进行验证，检查其控制逻辑、报警功能等是否正常；

3、对传感器和控制系统进行校准，确保其性能稳定、可靠。

（四）故障排除与紧急处理

1、对巡检过程中发现的故障进行及时排除，确保系统恢复正常运行；

2、对无法现场解决的故障，及时上报并采取紧急处理措施，防止故障扩大；

3、定期对巡检人员进行故障处理培训，提高故障处理能力和效率。

（五）远程技术支持与协助

1、建立远程技术支持平台，提供实时在线的技术支持和协助；

2、通过远程监控、数据分析等手段，对气动物流系统的运行状态进行远程评估和指导；

3、在需要时，提供远程故障诊断和解决方案，协助现场人员快速解决问题。

（六）巡检记录与报告提交

1、每次巡检后，详细记录巡检时间、巡检人员、巡检内容、发现的问题及处理结果等信息；

2、定期对巡检记录进行整理和分析，总结系统运行状况及维保经验；

3、定期向客户提供巡检报告，汇报系统运行状态、维保情况及建议改进措施。

（七）运行支持与技术指导

1、提供系统运行期间的技术支持和咨询服务，解答甲方关于系统使用的疑问；

2、根据甲方需求，提供针对性的技术指导和培训，帮助甲方更好地使用和维护气动物流系统；

3、定期与甲方沟通，了解系统运行情况，收集甲方反馈，不断优化维保服务方案。

（八）其他要求

1、 提供适当储备配件，同时制定详细、切实可行的维保方案及应急预案。

2、单件500元以下配件、耗材无论数量免费更换，单价以院方询价结果为准。 对于本合同未约定的须由甲方额外支付的设备、零配件更换或维修费用，必须事先经甲方确认并同意，乙方在确认完工并经甲方验收后形成清单经双方确认后签字留存，清单半年结算一次。

第四条：维护人员要求

1、工作期间，乙方员工需遵守国家法律法规和维修的规章制度，切实履行相关的工作制度和职责。

2、乙方需按照劳动合同法要求负责为其员工缴纳各类社会保险费用，同时保证用工的合法性。

3、乙方须对员工进行上岗培训、安全生产教育，提供的人员需经过培训合格后才可安排进行维修保养工作，对于国家规定一些特殊的维修服务，提供的人员需具有相应资格和资质。

4、乙方维护人员必须经验丰富、责任心强。维护人员进入机房时，必须遵守机房的各项规章制度，不准做与维护工作无关的事情。

5、乙方维护人员只能对气动物流传输系统设备进行操作，不准动用其他设备，否则由供应商承担全部经济及安全责任。

6、乙方维护人员必须严格遵守机房安全规定，不准在机房吸烟，不准带易燃易爆的物品进入机房。

7、设备的资料、图纸要保存好，不准乱放和随意外借。

8、维护后的废物要立即处理，不准带走机房其他物品。

9、服务期间，乙方应接受甲方的监督及检查，对于甲方认定服务态度恶劣、责任心不强、技术不过关的人员，甲方有权要求该人员调离本项目服务范围。

温州市第六人民医院二期气动物流系统维保项目报价单

项目名称：温州市第六人民医院二期气动物流系统维保项目

| 序号 | 分项报价名称 |  | 报价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 二期气动物流系统维保项目 |  |  |
| 合计总价（人民币：元） |  | 大写： | 小写： |
| 本次采购最高限价为：人民币 75000元整 |  |  |  |

报价人（签字并盖章）：                  报价时间：

附件2：配件价格表

| 序号 | 名称 | 单位 | 型号 | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 站点1电机线路板 | 块 | Unit200 |  |  |
| 2 | 光电感应器 | 个 | D2655 |  |  |
| 3 | 转换中心附加装置线路板 | 块 | Unit3-2 |  |  |
| 4 | 上置式站点磁感应器 | 个 | 专用 |  |  |
| 5 | 上置式站点推杆装置 | 套 | 专用 |  |  |
| 6 | 上置式站点转换桶 | 套 | 160 |  |  |
| 7 | 转换器/风向切换器线路板 | 块 | Unit202 |  |  |
| 8 | 转换器位置感应器 | 个 | 专用 |  |  |
| 9 | 风机控制单元 | 套 | 专用 |  |  |
| 10 | 数据通讯盒 | 个 | 专用 |  |  |
| 11 | 电源盒 | 个 | DC36V |  |  |
| 12 | 承载器胶圈 | 套 | 160 |  |  |
| 13 | 保养硅油 | 桶 | 1000ml |  |  |
| 14 | 承载器 | 个 | 160（400 x 120） |  |  |
|  | 承载器 | 个 | 160（230 x 120） |  |  |
| 15 | 防水型智能面板（大屏） | 块 | 专用 |  |  |
| 16 | 尼龙圈 | 个 | 160 |  |  |
| 17 | 密封圈 | 只 | 160 |  |  |
| 18 | 内置海绵 | 套 | 160专用 |  |  |
| 19 | 电机 | 个 | DC24V |  |  |
| 20 | 磁棒 | 个 | 专用 |  |  |
| 21 | pvc胶水 | 桶 | 1000ml |  |  |
| 22 | 皮阀 | 个 | 160 |  |  |
| 23 | 110皮阀 | 个 | 160 |  |  |
| 24 | 塑料扎带 | 袋 | 60cm |  |  |
| 25 | 变频器 | 个 | ATV310 |  |  |
| 26 | 风机 | 台 | 6.5kw |  |  |
| 27 | 站点转换桶 | 套 | 160型 |  |  |
| 28 | 上置式站点底板 | 块 | 160型 |  |  |
| 29 | 转换中心拨杆装置 | 套 | 160型 |  |  |
| 30 | 转换中心附加装置 | 套 | 160型 |  |  |
| 31 | 消音器 | 个 | 160型 |  |  |
| 32 | 密封圈 | 个 | 110型 |  |  |

注：上述配件报价若偏离市场合理价格水平，甲方有权予以调整，供应商不得因维保报价偏低为由拒绝执行。